1		관련 규정

☐ 보건용 마스크

ㅇ ‘보건용 마스크’는 ｢약사법｣에 따른 ‘의약외품’으로 제조·판매 시 식품의약품안전처로부터 품목별 심사 및 허가를 받아야 함.

- (안전기준) 제품 허가를 위해서는 색소·산·알칼리·형광증백제·포름알데히드 등이 검출되지 않아야 하며, 분집포집효율(공기를 들이마실 때 마스크가 먼지를 걸러주는 비율)·안면부 흡기저항(공기를 들이마실 때 마스크 내부가 받는 최소 저항)·누설률(마스크와 얼굴 사이 틈새로 공기가 새는 비율) 등이 기준에 적합해야 함.

의약외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-67호)/ 의약외품 품목허가·신고·심사 규정(식품의약품안전처고시 제2018-30호)/ 식품의약품안전처, 2017.12., 보건용 마스크의 기준 규격에 대한 가이드라인

[ 보건용 마스크 시험항목 및 기준 ]
시험항목	기준
성상	육안 평가
형상	외형적 크기 측정
순도 (색소, 형광증백제, 산 또는 알칼리)	미검출
포름알데히드	미검출
머리끈 적합부 인장강도	10N 이상

[ 보건용 마스크 등급별 미세입자 차단 기준·규격 ]
등급	세부 기준
	분진포집효율	안면부 흡기저항	누설률
KF80	80.0% 이상 (염화나트륨 시험)	6.2mmH2O 이하 또는 60Pa 이하	25.0% 이하
KF94	94.0% 이상 (염화나트륨 및 파라핀 오일 시험)	7.2mmH2O 이하 또는 70Pa 이하	11.0% 이하
KF99	99.0% 이상 (염화나트륨 및 파라핀 오일 시험)	10.3mmH2O 이하 또는 100Pa 이하	5.0% 이하

- (표시기준) 현행 ｢약사법｣ 및 ｢의약외품 표시에 관한 규정｣에 따라 용기나 포장에 제조업자·수입자의 상호 및 주소, 제조 번호, ‘의약외품’ 문구 등을 기재하여야 함.

[ 의약외품 용기 등의 기재사항 ] 약사법 제65조(의약외품 용기 등의 기재사항)/ 의약외품 표시에 관한 규정(식품의약품안전처 고시 제2018-39호)
현행 규정	개정 규정(‘18.10.25. 시행)
1. 제조업자 또는 수입자의 상호 및 주소 2. 용량 또는 중량이나 개수 3. 제조 번호와 제조 연월일 4. 제52조제2항에 따라 기준이 정하여진 제품은 그 저장 방법, 그 밖에 그 기준에서 용기나 포장에 적도록 정한 사항 5. "의약외품"이라는 문자 6. 그 밖에 총리령으로 정하는 사항 ※ 품목별 추가기재사항(마스크) - 안감, 겉감, 필터의 원료 명칭 - 마스크의 종류(예 : 보건용 마스크<KF80>)	1. 의약외품의 명칭 2. 제조업자 또는 수입자의 상호 및 주소 3. 용량 또는 중량이나 개수 4. 제조 번호와 사용기한 5. 품목허가증 및 품목신고증에 기재된 모든 성분의 명칭. 다만, 보존제를 제외한 소량 함유 성분 등 총리령으로 정하는 성분은 제외할 수 있음. 6. 제52조제2항에 따라 기준이 정하여진 제품은 그 저장 방법, 그 밖에 그 기준에서 용기나 포장에 적도록 정한 사항 7. "의약외품"이라는 문자 8. 그 밖에 총리령으로 정하는 사항 ※ 품목별 추가기재사항(마스크) 동일

☐ 방한대 및 기타 마스크(어린이용 일회용 마스크)

ㅇ ‘방한대’는 사용연령층(유아, 아동, 성인)에 따라 적용되는 기준·규격이 상이함. 유아용(36개월 미만)은 ‘안전확인대상어린이제품’, 아동용(36개월 이상 만 13세 이하)은 ‘공급자적합성확인대상어린이제품’, 그 외 제품은 ‘안전기준준수대상생활용품’으로 각각 품목별 기준을 준수해야 함.

※ 추위로부터 보호 목적의 ‘방한대’가 아닌 ‘어린이용 일회용 마스크’는 개별 안전기준이 없는 기타 어린이제품(공급자적합성확인대상어린이제품)으로 분류되어 ｢어린이제품 공통안전기준｣ 준수

- 유아 및 아동이 사용하는 방한대는 안전성에 대한 시험·검사를 받아 안전기준에 적합한 것임을 확인하고 제품에 ‘안전확인표시’ 또는 ‘공급자적합성확인표시’를 기재해야 함.

- 성인이 사용하는 방한대는 안전성 검증을 위한 제품 시험의무는 없으나 안전기준에 적합한 제품을 제조 또는 수입해야 하며, KC마크는 붙이지 않더라도 해당 품목별 안전기준이 정한 표시사항은 기재해야 함.

[ 방한대 및 어린이용 일회용 마스크 안전기준 예시 ] 참조 : 안전확인대상 어린이제품의 안전기준(산업통상자원부고시 제2018-75호) 부속서1(유아용 섬유제품), 안전기준준수대상생활용품의 안전기준(국가기술표준원고시 제2018-195호) 부속서1(가정용 섬유제품), 어린이제품 공통안전기준(산업통상자원부 고시 제2017-18호)
유해물질명	유아용 섬유제품 (36개월 미만)	아동용 섬유제품 (만 13세 이하)	중의류	어린이제품 공통안전기준
포름알데히드(mg/kg)1)	20 이하	75 이하		75 이하
아릴아민(mg/kg)2)	30 이하	30 이하		30 이하
pH1)	4.0 ~ 7.5	4.0 ~ 7.5		4.0~7.5
주1) 섬유부분에 한하여 적용함. 주2) 염색한 섬유부분에만 적용하며, 대상물질은 KS K 0147, KS K 0739에 따름.

[ 방한대 및 어린이용 일회용 마스크 표시사항 예시 ] 참조 : 안전기준준수대상생활용품의 안전기준(국가기술표준원 고시 제2018-195호) 부속서1(가정용 섬유제품)/ 어린이제품 공통안전기준(산업통상자원부 고시 제2017-18호)
방한대	어린이용 일회용 마스크
1. 섬유의 조성 또는 혼용률 - 겉감 - 안감 - 충전재 (충전재를 사용한 제품에 한한다) 2. 제조자명 또는 수입자명 3. 제조국명 4. 제조연월, 최초판매시즌, 로트번호 등의 어느 하나를 표시 5. 치수(권장사항) 6. 취급상 주의사항 7. 표시자 주소 및 전화번호 ※ 제품에 기재해야하는 표시사항은 유아·아동·성인 방한대 모두 동일함. 다만, 유아·아동 방한대는 사용연령을 기재해야 함.	1. 제조자명 또는 수입자명 2. 주소 및 전화번호(제조자 또는 수입자의 연락처로 제품에 대한 교환, 환불 등의 책임을 가짐) 3. 제조년월 4. 제조국 5. 사용연령 6. 크기·체중의 한계 7. 필요시 사용상 주의사항 또는 사용 설명서 8. “KC마크는 이 제품이 공통안전기준에 적합하였음을 의미합니다”라는 문구. 다만, 제품의 크기가 작아 표시가 불가능하거나 제품의 외형에 지장을 줄 경우에 글자크기를 줄일 수 있고, 생략하려는 경우에는 소비자가 이를 즉시 확인할 수 있도록 제품에 전화번호나 홈페이지 주소를 기재해야 함.

2		안전실태 조사 결과

조사개요

∎(조사대상) 시중에 판매 중인 마스크 35개 제품(보건용 20개, 방한대 10개, 기타 5개)

구분		분류	기준·규격
보건용 마스크(20개)		의약외품	약사법, 의약외품 품목허가 신고·심사규정, 보건용 마스크의 기준·규격에 대한 가이드라인 등
방한대* (10개)	유아용(1개)	공산품 (어린이제품)	안전확인대상 어린이제품의 안전기준 부속서 1 (유아용 섬유제품) 등
	아동용(1개)	공산품 (어린이제품)	개별안전기준이 있는 공급자적합성확인대상 어린이제품의 안전기준 부속서 15(아동용 섬유제품) 등
	성인용(8개)	공산품	안전기준준수대상생활용품의 안전기준 부속서 1(가정용 섬유제품) 등
기타 마스크** (5개)	어린이용(1개)	공산품 (어린이제품)	어린이제품 공통안전기준 등
	성인용(4개)	-	없음
* 제품명 또는 표시·광고에 ‘방한대’ 또는 ‘방한’, ‘공급자적합성확인’ 등의 문구를 기재하거나 일회용이 아닌 제품 ** ‘보건용 마스크’ 또는 ‘방한대’에 포함되지 않는 일회용 제품

∎(선정기준) 3대 오픈마켓(11번가·지마켓·옥션) 판매 페이지에 ‘보건용 마스크’ 관련 문구를 기재한 제품

∎(조사항목) 분진포집효율*, 포름알데히드, 형광증백제*, 아릴아민**

* 방한대 및 기타 마스크는 관련 기준·규격이 부재해 보건용 마스크 기준·규격을 준용함.

** 보건용 마스크 및 성인용 일회용 마스크는 관련 기준·규격이 부재해 방한대 기준·규격을 준용함.

☐ 분진포집효율

ㅇ (보건용 마스크) 20개 제품(KF94)의 분진포집효율은 95∼99(평균 98)%로 기준(94% 이상)에 적합했음.

※ KF(Korea Filter) : 보건용 마스크는 KF문자 뒤에 숫자를 표시하여 해당 제품의 입자차단 성능을 나타냄.

ㅇ (방한대·기타 마스크) 조사대상 15개 중 분진포집효율이 80% 이상인 제품은 1개 제품(88~90%)에 불과했고, 이외 14개 제품의 분진포집효율은 8∼79(평균 40)% 수준으로 미세먼지 차단 효과를 기대하기 어려웠음.

[ 방한대 및 기타 마스크 제품의 분진포집효율 ]
분진포집효율(%)	0 이상 ~ 20 미만	20 이상 ~ 40 미만	40 이상 ~ 60 미만	60 이상 ~ 80 미만	80 이상 ~ 94 미만
제품 수(개)	5	3	1	5	1

☐ 포름알데히드(Formaldehyde)

ㅇ (보건용 마스크) 20개 제품에서 모두 불검출됨.

ㅇ (방한대·기타 마스크) 15개 제품에서 모두 불검출됨.

<포름알데히드>

식품의약품안전처 용역연구개발과제 최종보고서, 2017.12.8., 위생용품 안전관리 개선방안 연구/ 화학물질안전원, 화학물질안전관리정보시스템(http://kischem.nier.go.kr)

□ 무색의 휘발성 유기화합물로 자극적인 냄새를 방출함. 합성수지의 원료, 소독제, 방부제, 접착제 등에 사용되며 자동차 매연가스, 음식조리 등 연소 시 발생함.

□ WHO가 지정한 1급 발암물질로 흡입 시 인후통·기침·숨참을 유발할 수 있고 목이나 폐에 자극을 줄 수 있으며 장기간 노출 시 천식· 폐의 염증·호흡계통 암이나 백혈병 등을 일으킬 수 있음.

□ 형광증백제

ㅇ (보건용 마스크) 20개 제품에서 모두 불검출됨.

ㅇ (방한대·기타 마스크) 보건용 마스크 기준·규격을 준용해 확인한 결과, 15개 중 방한대 2개 제품에서 형광증백제가 검출됨.

<형광증백제>

식품의약품안전처 용역연구개발과제 최종보고서, 2017.12.8., 위생용품 안전관리 개선방안 연구

□ 하얗게 보이는 착시효과를 일으키는 물질로 종이나 섬유를 더욱 희게 보이도록 할 때 사용함.

□ 눈에 자극을 줄 수 있고 아토피, 알러지성 접촉성 피부염 등 피부병을 유발할 수 있음.

□ 아릴아민(Arylamine)

ㅇ (보건용 마스크) 방한대 기준·규격을 준용해 확인한 결과, 20개 제품에서 모두 불검출됨.

ㅇ (방한대·기타 마스크) 15개 제품에서 모두 불검출됨.

<아릴아민>

참조 : 한국소비자원 보고서, 2009.6., 유아용의류의 안전성/KS K 1047:2015 염료 및 염색물의 아릴아민 시험방법

□ 섬유 염색에 사용되는 아조염료는 땀에 의해 인체에 흡수되면 체내 환원성 효소에 의해 아조기가 환원돼 방향족 아민류(아릴아민)가 생성될 수 있음.

□ 아릴아민 중 발암성이 있는 24가지 물질(벤지딘 등)에 대해 국내외적으로 규제하고 있음.

3		표시실태 조사 결과

□ 표시사항

ㅇ (보건용 마스크) 20개 중 1개 제품이 “제조번호’를 기재하지 않아 표시기준에 부적합했음.

- 해당 제품은 제조번호 미기재로 ’18.7.2. 식품의약품안전처로부터 판매정지 1개월에 갈음한 과징금 처분을 받은 것으로 확인됨.

[ 표시기준 부적합 제품(1개) ]
제품명	제조원/판매원	제조일자	제조번호
블루방역마스크(KF94)	㈜블루인더스	2018.4.9	x

ㅇ (방한대·기타 마스크) 15개 중 방한대 10개 및 어린이용 일회용 마스크 1개 제품은 표시사항 일부를 미기재하거나 한글로 기재하지 않아 표시기준에 부적합했음.

- (방한대) 유아용 1개 제품은 ‘취급상 주의사항’ 및 ‘안전확인 신고확인증 번호’를, 아동용 1개 제품은 ‘제조자명’, ‘표시자 주소 및 전화번호’, ‘공급자적합성확인 표시’를 누락함. 또한, 동 제품들은 어린이 제품으로 ‘사용연령’을 표시해야 하나, 2개 제품 모두 표시하지 않았음. 성인용 8개 중 3개 제품은 한글로 표시사항을 기재하지 않았고, 5개 제품은 ‘섬유의 조성 또는 혼용률’, ‘제조국명’ 등을 기재하지 않거나 영어로 기재함.

[ 방한대 표시기준 부적합 제품(10개) ]
구분		순번	제품명	섬유 조성	제조 자명 등	제조 국명	제조 연월 등	주의 사항	주소 등	사용 연령	KC 표시
방한대	유아용	1	로보카 폴리 키즈방한대주1)	o	o	o	o	x	o	x	△주7)
	아동용	2	순면 방한대	△주3)	x	o	o	o	x	x	x
	성인용	3	고급 필터 면 마스크주2)	△	△	△	△	△	△	-	-
		4	밸브 피타마스크주2)	△	△	△	△	△	△	-	-
		5	피타마스크주2)	△	△	△	△	△	△주5)	-	-
		6	부직포방한대	△주3)	o	△주4)	o	x	x주5)	-	-
		7	세이프 마스크(입체형)	△주3)	o	△주4)	o	o	△주6)	-	-
		8	에스키모 필터플러스 방한대	△주3)	o	△주4)	o	o	o	-	-
		9	울트라 항균 5중 미세먼지 차단 입체 MASK주1)	△주3)	o	o	o	o	o	-	-
		10	하임케어 보노마스크주1)	o	o	x	o	x	o	-	-
주) ‘o’ : 기재, ‘△’ : 미흡, ‘x’ : 미기재, ‘-’ : 해당사항 없음. 주1) 동 제품들은 이미 생산 중단된 제품임을 해당 업체를 통해 확인함. 주2) 해당 제품들은 한글로 표시사항을 기재하지 않음(일어 또는 중국어). 주3) 섬유 조성 명칭은 기재했으나 백분율로 나타내는 수치를 기재하지 않음. 주4) 제조국명을 영어로 기재함. 주5) 해당 제품들은 제조업자 또는 수입업자 연락처를 확인할 수 없어 연락 불가 주6) 주소 미기재 주7) ‘안전확인표시’는 했으나 ‘안전확인 신고확인증 번호’를 미기재함.

ㅇ (기타 마스크) 어린이용 1개 제품은 ‘제조자명’, ‘사용연령’ 등 표시사항을 기재하지 않았고 ‘공급자적합성확인표시’도 누락함. 성인용 4개 제품은 관련 기준·규격이 없어 어린이용 표시기준을 준용해 확인한 결과, 1개 제품(일본 수입)은 한글로 표시사항을 기재하지 않았고, 1개 제품은 ‘주소 및 전화번호’, ‘제조년월’ 등을 미기재, 2개 제품은 ‘제조국’을 영어로 기재함.

[ 기타 마스크 표시기준 부적합 제품(5개) ]
구분		순번	제품명	제조자명	주소 및 전화번호	제조년월	제조국	주의사항	사용연령	KC표시
기타 마스크	어린이용	1	3중필터 일회용 마스크 유아용 블랙주1), 주2)	x	x	x	△주3)	x	x	x
	성인용	2	편한가드 소프트 마스크주1)	△	△	x	△주3)	△	-	-
		3	4중구조 위생카본마스크	o	x	x	△주3)	o	-	-
		4	NEW 알뜰 마스크	o	o	o	△주3)	o	-	-
		5	일회용마스크 (3Q칼라센스 일회용마스크)	o	o	o	△주3)	o	-	-

주) ‘o’ : 기재, ‘△’ : 미흡, ‘x’ : 미기재, ‘-’ : 해당사항 없음.

주1) 해당 제품들은 한글로 표시사항을 기재하지 않음(영어 또는 일어).

주2) 해당 업체는 사이즈 표시를 위해 제품명에 ‘유아용’ 문구를 기재했다고 소명함.

주3) 제조국명을 영어로 기재함.

□ 마스크 크기(치수)

ㅇ (보건용 마스크) 현재 규정상 보건용 마스크는 크기(치수)를 표시할 의무가 없음. 20개 중 14개 제품은 제품 포장에 크기(예 : ‘대형’, ‘소형’)를 표시했으나, 정확한 치수(가로·세로 길이 등)를 표시한 제품은 없었음.

- ‘대형’으로 표시한 제품 간에도 가로·세로 길이의 편차가 있었고, ‘대형’과 ‘소형’ 제품 간 크기(가로 길이 등)가 별 차이가 없는 경우도 있어 소비자의 합리적 구매를 위해서는 정확한 크기(치수) 표시를 의무화할 필요가 있음.

[ 제품별 크기를 표시한 보건용 마스크 제품(14개) ]
순번	제품명	크기	치수(가로x세로 길이)
1	더조은 황사방역용 마스크(KF94)(대형)	대형	-
2	씨앤지코리아 방역용 마스크	대형	-
3	씨에스 보건용 마스크(KF94-대형)	대형(L)	-
4	애니가드 황사방역용 마스크[KF94](대형)	대형	-
5	애니가드 황사방역용 마스크[KF94](소형)	소형	-
6	와이제이씨-엠2 보건용마스크(KF94)(대형)	대형	-
7	와이제이씨 엠쓰리 보건용 마스크(KF94)(중형)	중형	-
8	웰킵스스마트황사방역마스크(대형)에프 KF94	대형	-
9	웰킵스스마트황사방역마스크(소형)에프 KF94	소형	-
10	코튼에어순면황사방역용마스크(KF94)	대형	-
11	코튼에어순면황사방역용마스크소형(KF94)	소형	-
12	크리넥스 KF94 방역용 마스크 베이직[KF94](대형)	대형	-
13	퓨어클린황사방역마스크(대형)(KF94)	대형(L)	-
14	퓨어클린황사방역마스크(소형)(KF94)	소형(S)	-

* ‘-’ : 미표시

ㅇ (방한대·기타 마스크) 현재 방한대 표시기준에서는 제품 포장에 치수를 기재하도록 권장하고 있으나 10개 중 크기 또는 치수를 기재한 제품은 없었고, 기타 마스크 5개 중 성인용 일회용 마스크 2개 제품만 한글로 크기(예 : ‘대형’ 등) 및 치수(17.5x9.5cm 또는 175x95mm)를 기재함.

[ 제품별 크기를 표시한 성인용 일회용 마스크(2개) ]
순번	구분	제품명	크기	치수(가로x세로 길이)
1	성인용 일회용	NEW 알뜰 마스크	대형	175x95mm
2		일회용마스크(3Q칼라센스 일회용마스크)	대형	17.5x9.5cm

□ 표시·광고

ㅇ 조사대상 방한대 및 기타 마스크 15개 제품 모두 ‘보건용 마스크’로 오인할 수 있는 문구(예 : “미세먼지”, “황사”, “세균여과효율” 등)를 온라인 쇼핑몰 판매페이지에 표시·광고(’18.4. 기준)하고 있어 개선이 필요한 것으로 나타남.

- 현행 ｢약사법｣에 따라 의약외품이 아닌 제품은 용기나 포장에 의학적 효능이나 효과가 있는 것으로 오인될 우려가 있는 표시·광고를 금지하고 있음.

[ 소비자 오인 우려 표시·광고(온라인 쇼핑몰) 제품(15개) ]
구분	순번	제품명	표시·광고
유아용 방한대	1	로보카폴리 키즈방한대
아동용 방한대	2	순면 방한대
성인용 방한대	3	고급 필터 면 마스크
	4	밸브 피타 마스크
	5	부직포방한대
	6	세이프 마스크(입체형)
	7	에스키모 필터플러스 방한대
	8	울트라 항균 5중 미세먼지 차단 입체 MASK
	9	피타마스크
	10	하임케어 보노마스크
어린이용 일회용	11	3중필터 일회용 마스크 유아용 블랙
성인용 일회용	12	4중구조 위생카본마스크
	13	NEW 알뜰 마스크
	14	일회용마스크 (3Q칼라센스 일회용마스크)
	15	편한가드 소프트 마스크

※ ’18.9. 기준 15개 제품 모두 표시·광고를 개선한 것으로 확인함.

[별첨 1] 마스크 시험검사 결과표(분진포집효율)

순번	구분		시료명	제조자명·판매자명(수입자명)*	분진포집효율(%)
					제품1	제품2	제품3	제품4	제품5	제품6
1	보건용 마스크 (20개)		201 보건용마스크(KF94)	도부라이프텍㈜	98	98	98	98	97	97
2			나인포방역용마스크	상공양행	99	99	99	98	98	99
3			뉴네퓨어황사방역용마스크(KF94)	㈜파인텍	99	99	99	99	99	99
4			더조은 황사방역용 마스크 KF94(대형)	더조은 주식회사/(주)네오인터네셔날	98	99	98	98	98	98
5			블루방역마스크(KF94)	㈜블루인더스	99	99	99	99	99	99
6			씨앤지코리아 방역용 마스크	㈜씨앤지코리아	95	95	95	97	97	97
7			씨에스 보건용 마스크(KF94-대형)	㈜씨앤투스성진/(주)락앤락	99	99	99	99	99	99
8			애니가드 황사방역용 마스크[KF94](대형)	㈜이앤더블유	99	99	99	99	99	99
9			애니가드 황사방역용 마스크[KF94](소형)	㈜이앤더블유	99	99	99	98	98	98
10			와이제이씨-엠2 보건용마스크(KF94)(대형)	와이제이코퍼레이션/(주)쌍용C&B	96	96	96	96	96	95
11			와이제이씨 엠쓰리 보건용 마스크(KF94)(중형)	와이제이코퍼레이션/일양약품주식회사	97	97	97	97	97	97
12			웰킵스스마트황사방역마스크(대형)에프 KF94	㈜피앤티디/웰킵스(주)	98	98	98	98	98	98
13			웰킵스스마트황사방역마스크(소형)에프 KF94	㈜피앤티디/웰킵스(주)	98	98	98	98	97	97
14			참좋은숨 황사방역마스크	㈜엔티플러스/리치코리아	99	99	99	99	99	99
15			코튼에어순면황사방역용마스크(KF94)	㈜파인텍/(주)엘지생활건강	99	99	99	99	99	99
16			코튼에어순면황사방역용마스크소형(KF94)	㈜파인텍/(주)엘지생활건강	98	98	98	98	98	98
17			크리넥스 KF94 방역용 마스크 베이직[KF94](대형)	우일씨앤텍㈜/유한킴벌리(주)	99	99	99	99	99	99
18			퓨어클린황사방역마스크(대형)(KF94)	바이오플러스	99	99	99	99	99	99
19			퓨어클린황사방역마스크(소형)(KF94)	바이오플러스	99	99	99	99	99	99
20			프리데이 방역마스크(KF94)	㈜스리에스엠코리아/(주)에스엠코리아	99	98	98	99	98	98
21	방한대 (10개)	유아용	로보카 폴리 키즈방한대	마스크상사/현대프라임메디칼	18	17	17	17	17	19
22		아동용	순면 방한대	우진통상	74	73	73	72	72	72
23		성인용	고급 필터 면 마스크	에이앤비세븐(주)	27	30	30	29	29	29
24			밸브 피타마스크	Arax Co.,Ltd/주식회사티알	11	11	10	10	10	12
25			부직포방한대	대성양행	31	32	32	33	34	35
26			세이프 마스크(입체형)	세창에스엠㈜	26	26	25	26	26	27
27			에스키모 필터플러스 방한대	㈜제일케어	64	65	64	64	64	65
28			울트라 항균 5중 미세먼지 차단 입체 MASK	㈜이너웍스	52	53	53	53	53	53
29			피타마스크	Arax Co.,Ltd	8	9	10	9	9	9
30			하임케어 보노마스크	리버스타 홍콩/아그너글로벌	11	12	11	11	12	12
31	기타 마스크 (5개)	어린이용	3중필터 일회용 마스크 유아용 블랙	주식회사리비파트너스	16	17	17	16	15	14
32		성인용	4중구조 위생카본마스크**	대원안전㈜	88	89	89	89	89	90
33			NEW 알뜰 마스크	㈜E&W	77	78	78	78	79	79
34			일회용마스크(3Q칼라센스 일회용마스크)	SANQI NEW MATERIAL CO.,LTD/주식회사지엠에스글로벌	63	64	64	64	65	67
35			편한가드 소프트 마스크	하쿠겐/(주)네이처플로우	73	72	72	73	72	73

* 제품 및 판매 페이지 표시 또는 업체에 확인한 제조자명·판매자명(수입자명)임.

** 해당 제품은 판매 페이지 및 제품 포장에 ‘미립자여과효율(PFE) 99%’, ‘세균여과효율(BFE) 99%’ 문구를 표시·광고함.

[별첨 2] 마스크 표시실태 조사 결과표

순번	구분		제품명	제조번호·제조연월일			의약외품			상호 및 주소			중량/개수				원료 명칭			마스크의 종류
1	보건용 마스크 (20개)		201 보건용마스크(KF94)	o			o			o			o				o			o
2			나인포방역용마스크	o			o			o			o				o			o
3			뉴네퓨어황사방역용마스크(KF94)	o			o			o			o				o			o
4			더조은 황사방역용 마스크 KF94(대형)	o			o			o			o				o			o
5			블루방역마스크(KF94)주1)	△			o			o			o				o			o
6			씨앤지코리아 방역용 마스크	o			o			o			o				o			o
7			씨에스 보건용 마스크(KF94-대형)	o			o			o			o				o			o
8			애니가드 황사방역용 마스크[KF94](대형)	o주2)			o			o			o				o			o
9			애니가드 황사방역용 마스크[KF94](소형)	o			o			o			o				o			o
10			와이제이씨-엠2 보건용마스크(KF94)(대형)	o			o			o			o				o			o
11			와이제이씨 엠쓰리 보건용 마스크(KF94)(중형)	o			o			o			o				o			o
12			웰킵스스마트황사방역마스크(대형)에프 KF94	o			o			o			o				o			o
13			웰킵스스마트황사방역마스크(소형)에프 KF94	o			o			o			o				o			o
14			참좋은숨 황사방역마스크	o			o			o			o				o			o
15			코튼에어순면황사방역용마스크(KF94)	o			o			o			o				o			o
16			코튼에어순면황사방역용마스크소형(KF94)	o			o			o			o				o			o
17			크리넥스 KF94 방역용 마스크 베이직[KF94](대형)	o			o			o			o				o			o
18			퓨어클린황사방역마스크(대형)(KF94)	o			o			o			o				o			o
19			퓨어클린황사방역마스크(소형)(KF94)	o			o			o			o				o			o
20			프리데이 방역마스크(KF94)	o			o			o			o				o			o
순번	구분		제품명	섬유 조성	제조자(수입자)명			제조국명			제조연월 등			취급상주의사항		주소및전화번호			사용연령			KC 표시
21	방한대 (10개)	유아용	로보카 폴리 키즈방한대주4)	o	o			o			o			x		o			x			△
22		아동용	순면 방한대	△	x			o			o			o		x			x			x
23		성인용	고급 필터 면 마스크주3)	△	△			△			△			△		△			-			-
24			밸브 피타마스크주3)	△	△			△			△			△		△			-			-
25			부직포방한대	△	o			△			o			x		x			-			-
26			세이프 마스크(입체형)	△	o			△			o			o		△			-			-
27			에스키모 필터플러스 방한대	△	o			△			o			o		o			-			-
28			울트라 항균 5중 미세먼지 차단 입체 MASK주4)	△	o			o			o			o		o			-			-
29			피타마스크주3)	△	△			△			△			△		△			-			-
30			하임케어 보노마스크주4)	o	o			x			o			x		o			-			-
순번	구분		제품명	제조자(수입자)명		주소및전화번호			제조년월			제조국			필요시 주의사항			사용연령			KC 표시
31	기타 마스크 (5개)	어린이용	3중필터 일회용 마스크 유아용 블랙주3)	x		x			x			△			x			x			x
32		성인용주5)	4중구조 위생카본마스크	o		x			x			△			o			-			-
33			NEW 알뜰 마스크	o		o			o			△			o			-			-
34			일회용마스크(3Q칼라센스 일회용마스크)	o		o			o			△			o			-			-
35			편한가드 소프트 마스크주3)	△		△			X			△			△			-			-

주) ‘o’ : 기재, ‘△’ : 미흡, ‘x’ : 미기재, ‘-’ : 해당사항 없음.

주1) 해당 제품은 제조번호를 기재하지 않아 판매정지 1개월에 갈음하는 과징금을 부과받음.

주2) 해당 제품은 ‘18.10.25.부터 시행되는 개정 규정을 따라 제조연월일이 아닌 사용기한을 기재함.

주3) 해당 제품들은 표시사항을 외국어로 기재함.

주4) 해당 제품들은 이미 생산 중단된 제품임을 업체를 통해 확인함.

주5) 해당 제품들은 관련 표시기준이 없어 어린이용 마스크 제품 기준을 준용함.